**Fjerning av kalkbelegg og misfarging i dekontaminator**

|  |  |
| --- | --- |
| Utstyr | * Suma Antikalk D54 5-liters kanne med pumpe
* Dynkeflaske
* Målebeger (evt. målestreker på dynkeflaske)
* Skurepads (eventuelt)
* Beskyttelsesutstyr: Hansker, beskyttelsesfrakk m/ lange armer evt. plastforkle og armbeskyttere, visir/briller
 |
| Dosering | * Suma Antikalk D54 30 ml pr. liter vann
 |
| Fremgangsmåte  | * Maskinen bør være varm ved påføring
* Påfør blandingen på synlig kalkbelegg i skrog, dyser vaskearmer og døråpning
* La virke i 10 minutter
* Hold området fuktig i hele virketiden
* Kjør en tom maskin på vanlig program for å skylle bort kjemikalier
 |
| Fremgangsmåte ved behov for gjentatt behandling ved fortsatt kalkbelegg/misfarging | * Maskinen bør være varm ved påføring
* Påfør blandingen på synlig kalkbelegg i skrog, dyser vaskearmer og døråpning
* La virke i 10 minutter
* Hold området fuktig i hele virketiden
* Skrubb med svamp (skurepad) ved behov. Om smusset ikke løsner, forleng virketiden med 10 minutter.
* Kjør en tom maskin på vanlig program
 |
| Dersom behandlingen ikke er tilstrekkelig, kontaktes Eiendomsdrift for ytterligere tiltak. |
| Bruksanvisning er laget i samarbeid med Lilleborg og dosering er angitt av Lilleborg. |